献血屋（含设备）采购项目更正公告（第一次）

一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：[350401]WFJX[GK]2026004
原公告的采购项目名称：献血屋（含设备）采购项目
[bookmark: _GoBack]首次公告日期：2026年09月30日
二、更正信息：
更正事项：采购文件
更正原因：采购文件部分修改
更正内容：
原公告的投标文件提交截止时间：2026-10-22 09:00:00，更正为：2026-11-12 09:00:00。
原公告的开标时间：2026-10-22 09:00:00，更正为：2026-11-12 09:00:00。
原公告的开标地点：福建省三明市三元区江滨北路11号（碧湖）三明市公共资源交易中心第五交易厅，更正为：福建省三明市三元区江滨北路11号（碧湖）三明市公共资源交易中心第三交易厅。
更正事项1：原招标文件第四章 资格审查与评标“技术项（F2×A2）满分为58.0000分”
	项目
	分值
	是否客观项
	描述

	技术和服务要求响应情况1
	21.68
	是
	评标委员会根据投标人所提供的《技术和服务要求响应表》，对照招标文件中第五章“二、技术和服务要求”中的响应情况进行评分：完全满足或优于招标文件要求，则本项得分21.68分，其中以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求(共2项)，若负偏离按投标无效处理；标注“▲”号技术参数(共8项)每负偏离一项扣2.71分，扣完为止，正偏离不加分。（注：若有要求提供相关佐证材料的，供应商应如实提供，未提供或响应内容与其佐证材料不一致的将视为负偏离；）

	技术和服务要求响应情况2
	33.32
	是
	评标委员会根据投标人所提供的《技术和服务要求响应表》，对照招标文件中第五章“二、技术和服务要求”中的响应情况进行评分：完全满足或优于招标文件要求，则本项得分33.32分，未标注符号的技术参数（共196项）每负偏离一项扣0.17分，扣完为止，正偏离不加分。（注：若有要求提供相关佐证材料的，供应商应如实提供，未提供或响应内容与其佐证材料不一致的将视为负偏离；）

	设计方案
	3.00
	否
	根据投标人针对本项目“献血屋”提供的设计方案，（包括但不限于各区县献血屋外观效果图设计，外观需融入采供血机构标识元素，体现公益、专业的行业特征，完整展示献血屋整体外观风貌，功能区搭配及设置情况，空间利用率情况等方面），由评委进行评分：方案所包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述(没有特别具体)但基本能够适用于本项目的得2.5分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2分；方案所包含的要点有缺漏、未提供或内容存在错误、内容不适用于本项目需求的均不得分。



现更正为：“技术项（F2×A2）满分为58.0000分”
	项目
	分值
	是否客观项
	描述

	技术和服务要求响应情况1
	20.30
	是
	评标委员会根据投标人所提供的《技术和服务要求响应表》，对照招标文件中第五章“二、技术和服务要求”中的响应情况进行评分：完全满足或优于招标文件要求，则本项得分20.3分，其中以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求(共3项)，若负偏离按投标无效处理；标注“▲”号技术参数(共7项)每负偏离一项扣2.9分，扣完为止，正偏离不加分。（注：若有要求提供相关佐证材料的，供应商应如实提供，未提供或响应内容与其佐证材料不一致的将视为负偏离；）

	技术和服务要求响应情况2
	35.10
	是
	评标委员会根据投标人所提供的《技术和服务要求响应表》，对照招标文件中第五章“二、技术和服务要求”中的响应情况进行评分：完全满足或优于招标文件要求，则本项得分35.1分，未标注符号的技术参数（共195项）每负偏离一项扣0.18分，扣完为止，正偏离不加分。（注：若有要求提供相关佐证材料的，供应商应如实提供，未提供或响应内容与其佐证材料不一致的将视为负偏离；）

	设计方案
	2.60
	否
	根据投标人针对本项目“献血屋”提供的设计方案，（包括但不限于各区县献血屋外观效果图设计，外观需融入采供血机构标识元素，体现公益、专业的行业特征，完整展示献血屋整体外观风貌，功能区搭配及设置情况，空间利用率情况等方面），由评委进行评分：方案所包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的得2.6分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述(没有特别具体)但基本能够适用于本项目的得2.1分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得1.6分；方案所包含的要点有缺漏、未提供或内容存在错误、内容不适用于本项目需求的均不得分。



更正事项2：原招标文件第五章 招标内容及要求“二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）”序号2献血屋整体要求“（评审项2）2. 结构性能：整屋结构稳固，抗风等级≥12级，抗震等级≥8级，需提供具备资质的第三方机构出具的有效检测报告（扫描件加盖公章），满足户外长期露天使用、抗恶劣天气要求；
（评审项4）4.防水要求
献血屋出厂前必须完成整机淋雨防水测试，淋雨测试试验条件符合国家行业标准。需提供具备资质的第三方机构出具的献血屋整机淋雨防水性能检测合格报告（扫描件加盖公章），确保屋体无渗水、漏水问题，适配户外雨雪天气使用。
▲（二）保温隔音要求
1. 热传导系数：屋体整体热传导系数≤0.0441W/(m・K)，检验依据GB/T10294-2008《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法》，需提供具备资质的第三方机构出具的有效检测报告（扫描件加盖公章）；
（三）防雷要求
（评审项5）1. 防雷装置：配置全套合规雷电防护装置，包含接闪器、引下线、接地装置，符合GB/T21431-2023《建筑物雷电防护装置检测技术规范》；
（评审项6）2. 接地电阻：防雷接地电阻≤10Ω，需提供具备检测资质的第三方机构出具的防雷检测合格报告（扫描件加盖公章）。”

现更正为：序号2献血屋整体要求“（评审项2）2. 结构性能：整屋结构稳固，抗风等级≥12级，抗震设防烈度≥8 度，符合GB/T50011-2010《建筑抗震设计标准》（2024 年版）。满足户外长期露天使用、抗恶劣天气要求；（投标人需提供承诺函并加盖公章，格式自拟）。
（评审项4）4.防水要求
献血屋出厂前必须完成整机淋雨防水测试，淋雨测试试验条件符合现行有效的国家或行业标准，试验后屋体无渗水、漏水问题，适配户外雨雪天气使用。（投标人需提供承诺函并加盖公章，格式自拟）。
▲（二）保温隔音要求
1. 热传导系数：屋体整体热传导系数≤0.0441W/(m・K)，检验依据GB/T10294-2008《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法》，（投标人需提供承诺函并加盖公章，格式自拟）。
（三）防雷要求
（评审项5）1. 防雷装置：配置全套雷电防护装置，包含接闪器、引下线、接地装置，符合GB/T21431-2023《建筑物雷电防护装置检测技术规范》。（投标人需提供承诺函并加盖公章，格式自拟）。
（评审项6）2. 接地电阻：防雷接地电阻≤10Ω，投标人须对此提供承诺函，格式自拟，并中标后须在验收前提供具备资质的第三方机构出具的有效检测报告（检测报告需符合以上要求）。”

更正事项3：原招标文件第五章 招标内容及要求“二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）”序号3休息亭“（评审项7）根据采购人现场需求、场地尺寸定制建造，样式、规格、配色与献血屋整体风格统一，结构稳固、户外耐候，满足献血人员临时休息使用需求。（清流县）”
现更正为：序号3休息亭“（评审项7）场地尺寸：总长度 4460mm（另侧边避让区 1500mm），宽度 1350mm。主体净高 2500mm，尺寸允许±5%误差。主框架采用≥ 1.5mm 厚 80×80 不锈钢方管折弯成型，次龙骨格栅、座椅采用≥ 1.5mm 厚 30×30 不锈钢方管；水泥墩外包、宣传屏边框、检修盖板采用≥ 1.5mm 冷轧板折弯；全部构件红色烤漆；顶部转角圆弧 R300；立面设置 2 处 1500mm×900mm 宣传屏安装位，预留水管检修口、设备检修盖板，侧边位置避开厕所。样式、规格、配色与献血屋整体风格统一，结构稳固、户外耐候，满足献血人员临时休息使用需求。（清流县）”

更正事项4：原招标文件第五章 招标内容及要求“二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）”序号5室内装饰“室内空气质量
（评审项11）1. 执行标准：完全符合GB/T18883-2022《室内空气质量标准》，密闭12h后检测限值：甲醛≤0.08mg/m³、苯≤0.3mg/m³、氨≤0.2mg/m³、氡≤300BQ/m³、TVOC≤0.6mg/m³；
（评审项12）2. 检测要求：需提供第三方检测机构出具的室内空气质量检测报告（扫描件加盖公章），检测点位覆盖征询区、体检区、采血区、休息区、储物区所有功能区域，每个区域检测点位≥1个，检测结果全部达标。
地板系统
（评审项13）1. 结构组成：采用三层复合结构，底层为钢制支撑钢架（间距≤400mm×400mm），中层为≥12mm厚承重防水胶合板，保障地板长久耐用、不变形、不坍塌；需提供具备资质的第三方机构出具的有效检测报告（扫描件加盖公章），检测项目包含密度、含水率、静曲强度、弹性模量、冲击韧性、浸渍剥离性能测试且全部合格；
（评审项16）（2）耐磨性能：参照GB/T 18102-2020，采用AP-180砂布、4.9N负载、60r/min工况，可循环20000次不漏底；
（评审项18）（4）阻燃性能：符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准要求。”

现更正为：序号5室内装饰“室内空气质量（评审项11）1. 执行标准：完全符合GB/T18883-2022《室内空气质量标准》，密闭12h后检测限值：甲醛≤0.08mg/m³、苯≤0.03mg/m³、氨≤0.2mg/m³、氡≤300Bq/m³、TVOC≤0.6mg/m³；
（评审项12）2. 检测要求：空气质量，检测点位覆盖征询区、体检区、采血区、休息区、储物区所有功能区域，每个区域检测点位≥1个，检测结果全部达标。投标人须对此提供承诺函，格式自拟，并中标后须在验收前提供具备资质的第三方机构出具的有效检测报告（检测报告需符合以上要求）。
地板系统
（评审项13）1. 结构组成：采用三层复合结构，底层为钢制支撑钢架（间距≤400mm×400mm），中层为≥12mm厚承重防水胶合板；需提供“承重防水胶合板”具备资质的第三方机构出具的有效检测报告（扫描件加盖公章）。
（评审项16）（2）耐磨性能：按所投地板品类，满足 GB/T 11982.2、GB/T 34440、GB/T 18102-2020 其中任一适用标准对应的耐磨指标要求；
（评审项18）（4）阻燃性能：符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1级（含）以上。”

更正事项5：原招标文件第五章 招标内容及要求“二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）”序号7室内通风设计要求“（评审项24）1. 玻璃工艺：采用中空玻璃钢化加条夹胶处理，外层、内层钢化玻璃厚度均≥5mm，夹胶层厚度≥0.76mm，中空层厚度≥12mm，具备防爆、隔热、隔音、防紫外线特性，符合GB/T15763.1-2025标准；”

现更正为：序号7室内通风设计要求“（评审项24）1. 玻璃工艺：采用中空玻璃钢化加条夹胶处理，外层、内层钢化玻璃厚度均≥5mm，夹胶层厚度≥0.76mm，中空层厚度≥12mm，具备防爆、隔热、隔音、防紫外线特性。”

更正事项6：原招标文件第五章 招标内容及要求“二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）”序号8窗帘“（评审项33）3. 阻燃性能：符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1级阻燃标准；”
现更正为：序号8窗帘“（评审项33）3. 阻燃性能：符合GB/T 17591-2025《阻燃织物》装饰用织物阻燃 B1 级；

更正事项7：原招标文件第五章 招标内容及要求“二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）”序号9照明系统“（评审项39）4. 功率密度：照明功率密度值≤8.9W/㎡，灯具按屋体面积均匀布设，采血区每平方米布置灯具≥1盏，无照明死角；”

现更正为：序号9照明系统“（评审项39）4. 功率密度：灯具按屋体面积均匀布设，采血区每平方米布置灯具≥1盏，无照明死角；”


更正事项8：原招标文件第五章 招标内容及要求“二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）”序号10电路系统“（评审项44）3. 布线工艺：整屋隐蔽式布线，所有电线穿≥1.6mm壁厚PVC阻燃穿线管（符合GB/T20041-2015）暗敷于墙内、吊顶内，线管连接牢固、无破损，转弯采用专用弯头，便于后期检修维护。
（评审项49）2. 工作台、采血区布设≥4个千兆网络插座，采用六类非屏蔽网线暗敷布线，符合GB/T50311-2016标准，网络传输稳定高速。”

现更正为：序号10电路系统“（评审项44）3. 布线工艺：整屋隐蔽式布线，所有电线穿≥1.6mm壁厚PVC阻燃穿线管（符合GB/T20041.1-2015）暗敷于墙内、吊顶内，线管连接牢固、无破损，转弯采用专用弯头，便于后期检修维护。
（评审项49）2. 工作台、采血区布设≥4个千兆网络插座，采用六类非屏蔽网线暗敷布线，符合GB 50311-2016标准，网络传输稳定高速。”

更正事项9：原招标文件第五章 招标内容及要求“二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）”序号20壁挂式空气消毒机（评审项91）额定电源220V/50Hz，循环风量≥900m³/h，输入功率≥170W，运行噪音＜48dB；臭氧发生量2500mg/h，负离子个数≥6×10⁶个/cm²；机内紫外线辐照强度≥10000μW/cm²，机外紫外线泄露0.0μW/cm²，安全无辐射；适配空间体积≤90㎡；配备≥200目高密不锈钢初效过滤网，光催化网孔径≥110PPI、孔隙率≥95%、TiO₂纳米级≤15nm；整机尺寸≥985mm×300mm×170mm，壁挂式安装，不占用操作空间。
现更正为：原招标文件第五章 招标内容及要求“二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）”序号20壁挂式空气消毒机（评审项91）额定电源220V/50Hz，循环风量≥900m³/h，输入功率≥170W，运行噪音＜48dB；臭氧发生量2500mg/h，负离子个数≥6×10⁶个/cm²；机内紫外线辐照强度≥10000μW/cm²，机外紫外线泄露0.0μW/cm²，安全无辐射；适配空间体积≤90㎡；配备≥200目高密不锈钢初效过滤网，光催化网孔径≥110PPI、孔隙率≥95%、TiO₂纳米级≤15nm；整机尺寸≥985mm×300mm×170mm，壁挂式安装，不占用操作空间。配置紫外线消毒灯4台,配套时控开关。”

更正事项10：原招标文件第五章 招标内容及要求“二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）”序号23监控系统（至少6个）“（评审项95）1. 屋内红外+白光双光全彩监控摄像头
传感器1/2.7"逐行扫描CMOS，最低照度彩色0.005Lux，数字宽动态，ICR红外滤片日夜切换；水平360°、垂直0°-75°、旋转360°可调；智能双补光，红外最远30m、白光最远20m，防过曝；最大分辨率2560×1440@25fps，支持H.265/H.264智能编码；内置麦克风，支持音频降噪；IP67防尘防水，支持人形检测、GB28181等通用协议，适配多终端预览管理。”

现更正为：序号23监控系统（至少6个）“（评审项95）1. 屋内红外+白光双光全彩监控摄像头
传感器1/2.7"逐行扫描CMOS，最低照度彩色0.005Lux，数字宽动态，ICR红外滤片日夜切换；水平360°、垂直0°-75°、旋转360°可调；智能双补光，红外最远30m、白光最远20m，防过曝；最大分辨率2560×1440@25fps，支持H.265/H.264智能编码；内置麦克风，支持音频降噪；IP67防尘防水，支持人形检测、GB/T 28181-2022等通用协议，适配多终端预览管理。”

更正事项11：原招标文件第五章 招标内容及要求“二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）”序号25户外高清LED显示“显示屏尺寸可根据采购人需求定制，整套系统包含高清LED屏、综合管理系统、信号接收系统、播放软件、智能配电系统，▲所有核心设备须为同一品牌原装整机，拒绝拼凑组装设备，投标人需提供加盖采购人公章的品牌一致性书面承诺函。
（评审项98）1. 规格P2.5，SMD1921灯珠，≤16扫驱动，像素密度≥160000点/㎡；最大亮度≥6600cd/㎡，刷新频率≥7300Hz；强磁吸附≥50N，抗台风、防脱落；支持PWM智能节能、低EMI干扰，需提供第三方检测报告。
（评审项102）5. 设备开机自动显示品牌、型号、厂家、生产日期，配套软件具备自主知识产权，需提供软件著作权证书。
（评审项104）四、LED大屏播放软件
集成播放、设备管理、配电监控功能，无需多软件切换，可实时监测屏幕状态、亮度、存储空间等数据；具备自主知识产权，需提供软件著作权证书、软件界面截图。”

现更正为：序号25户外高清LED显示“屏幕有效显示面积≥3.5㎡，尺寸可根据采购人现场需求定制；整套系统包含高清LED屏、综合管理系统、信号接收系统、播放软件、智能配电系统，▲须原装整机，拒绝拼凑组装，（投标人需提供承诺函并加盖公章，格式自拟）。
（评审项98）1. 规格≥P2.5，SMD1921灯珠，≤16扫驱动；最大亮度≥6600cd/㎡，刷新频率≥7300Hz；强磁吸附≥50N，抗台风、防脱落；支持PWM智能节能、低EMI干扰，需提供第三方检测报告。
（评审项102）5. 设备开机自动显示品牌、型号、厂家、生产日期，配套软件。
（评审项104）四、LED大屏播放软件
集成播放、设备管理、配电监控功能，无需多软件切换，可实时监测屏幕状态、亮度、存储空间等数据；需提供软件界面截图。”


更正事项12：原招标文件第五章 招标内容及要求“二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）”序号35智能健康一体机测量仪“▲2. 支持献血前健康征询表自助填写，自动生成献血登记表、即时打印，数据可实时上传业务系统永久留存；
▲6. 支持二代身份证、人脸影像、手工输入、二维码多重身份识别，数据安全可追溯；
需提供血压机型实物照、系统专利证书、红外测温软著、人脸识别软著等佐证资料。
★7.投标人需保证该设备与采购人单位现有业务系统连接。（投标人需提供承诺函并加盖公章，格式自拟）”

现更正为：序号35智能健康一体机测量仪“★2. 支持献血前健康征询表自助填写，自动生成献血登记表、即时打印，数据可实时上传血站现行业务系统（包含但不限于：PASS系统等）永久留存；（投标人需提供承诺函并加盖公章，格式自拟）
▲6. 支持二代身份证、人脸影像、手工输入、二维码多重身份识别，数据安全可追溯；需提供血压机型实物照等佐证资料。
★7.投标人需保证该设备与采购人单位现有业务系统（包含但不限于：PASS系统等）连接。本项目报价已包含接口对接、调试、联调等全部相关费用，采购人不再另行支付任何费用。（投标人需提供承诺函并加盖公章，格式自拟）”
备注：相关接口信息可现场踏勘获悉，三明市中心血站踏勘联系人：张先生，联系方式： 0598-8299319。


更正事项13：原招标文件第五章 招标内容及要求“二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）”序号40智能机器人“
（评审项165）8. 拓展：支持血压、蓝牙体温计、血氧仪，血糖尿酸总胆固醇分析仪，单导联心电仪，辅助用户进行日常健康检测、定时服药等健康管理服务，还可配合测试结果信息，输出定制化个人健康分析报告。需提供彩页证明
（评审项166）9.配置7*24远程医生服务，语音交互即可唤醒上数名在线医生为您解决健康咨询服务。需提供彩页证明。
（评审项167）10.稳定性：受10°倾斜试验后，不发生翻倒。需提供具备检测资质的第三方检测机构出具报告扫描件加盖公章（扫描件加盖公章）。
（评审项168）11.认证情况：取得CR产品认证，需提供CR产品认证证书。”

现更正为：序号40智能机器人“
（评审项165）8. 拓展：支持血压、蓝牙体温计、血氧仪，体重秤，还可配合测试结果信息，输出定制化个人健康分析报告。需提供彩页证明。
（评审项166）9.稳定性：受10°倾斜试验后，不发生翻倒。需提供具备检测资质的第三方检测机构出具报告扫描件加盖公章（扫描件加盖公章）。
（评审项167）10.认证情况：取得CR产品认证，需提供CR产品认证证书。”

更正事项14：原招标文件第五章 招标内容及要求“二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）”中
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	血管显像仪
	一、技术参数
（评审项169）1.外形尺寸(长x宽x高)：≤250×90×100mm；
（评审项170）2.主机重量：＜500g；
（评审项171）3.操作方式：支持手持或支架固定；
（评审项172）4.主机功耗：约3.5W；
（评审项173）5.电池续航能力:≥5小时；
（评审项174）6.电池充电时间≤3小时；
（评审项175）7.电池容量: ≥4300mAh；
（评审项176）8.充电电压:5.0V DC；
（评审项177）9.供电方式:电池供电/支架外接电源供电；
（评审项178）10.光源类型:近红外光（无辐射）；
（评审项179）11.投影仪分辨率≥854*480；
（评审项180）12.图像对位精度:≤0.10mm；
（评审项181）13.最佳成像高度:200±20mm；
（评审项182）14.图像解析速度:≥30帧/秒；
（评审项183）15.最小可识别血管:直径≥0.5mm；
（评审项184）16.可识别血管深度:皮下12mm以内；
（评审项185）17.投影尺寸:大、中、小三种尺寸；
（评审项186）18.投影亮度:五档投影亮度；
（评审项187）19.投影图像颜色:五种投影颜色,每种颜色均可反色；
（评审项188）20.血管显示模式：≥3种模式：普通模式/增强模式/深度模式；
（评审项189）21.深度提示：≥四档深度提示；
（评审项190）22.血管分布图像的存储：具备图像锁定、存储、回放功能，可导出血管分布图像至电脑；
（评审项191）23. 具备最佳投影距离指示；
（评审项192）24. 具备自动休眠/唤醒；
（评审项193）25. 具备最佳穿刺路径推荐及最佳血管灌注水平提示；
（评审项194）26.配置外置式血管影像增强器。
（评审项195）二、配置：主机1台  充电底座1套、充电线1根 、 支架1套、增强器1个
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	背景墙
	（评审项196）背景墙：合适区域设计一组背景墙，材料采用碳晶板加铝合金边框，主题符合献血环境风格。整体样式、细节尺寸等根据献血屋实际空间定制，最终样式经采购人确认后制作。



现更正为：“二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）”中
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	血管显像仪
	一、技术参数
（评审项168）1.外形尺寸(长x宽x高)：≤250×90×100mm；
（评审项169）2.主机重量：＜500g；
（评审项170）3.操作方式：支持手持或支架固定；
（评审项171）4.主机功耗：约3.5W；
（评审项172）5.电池续航能力:≥5小时；
（评审项173）6.电池充电时间≤3小时；
（评审项174）7.电池容量: ≥4300mAh；
（评审项175）8.充电电压:5.0V DC；
（评审项176）9.供电方式:电池供电/支架外接电源供电；
（评审项177）10.光源类型:近红外光（无辐射）；
（评审项178）11.投影仪分辨率≥854*480；
（评审项179）12.图像对位精度:≤0.10mm；
（评审项180）13.最佳成像高度:200±20mm；
（评审项181）14.图像解析速度:≥30帧/秒；
（评审项182）15.最小可识别血管:直径≥0.5mm；
（评审项183）16.可识别血管深度:皮下12mm以内；
（评审项184）17.投影尺寸:大、中、小三种尺寸；
（评审项185）18.投影亮度:五档投影亮度；
（评审项186）19.投影图像颜色:五种投影颜色,每种颜色均可反色；
（评审项187）20.血管显示模式：≥3种模式：普通模式/增强模式/深度模式；
（评审项188）21.深度提示：≥四档深度提示；
（评审项189）22.血管分布图像的存储：具备图像锁定、存储、回放功能，可导出血管分布图像至电脑；
（评审项190）23. 具备最佳投影距离指示；
（评审项191）24. 具备自动休眠/唤醒；
（评审项192）25. 具备最佳穿刺路径推荐及最佳血管灌注水平提示；
（评审项193）26.配置外置式血管影像增强器。
（评审项194）二、配置：主机1台  充电底座1套、充电线1根 、 支架1套、增强器1个
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	背景墙
	（评审项195）背景墙：合适区域设计一组背景墙，材料采用碳晶板加铝合金边框，主题符合献血环境风格。整体样式、细节尺寸等根据献血屋实际空间定制，最终样式经采购人确认后制作。



其他内容不变
更正日期：2026年10月21日
三、其他补充事项
本更正公告作为采购文件的一部分，视同已书面通知各潜在供应商。
四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：三明市中心血站
地址：三明市沙县虬江金泉路87号
联系方式：0598-8299319
2.采购代理机构信息（如有）
名称：福建五福吉祥招标代理有限公司
地址：三明市三元区乾龙新村16幢汇鑫大厦18楼1808号
联系方式：13666987566
3.项目联系方式
项目联系人：王苏娃、黄文慧
电话：13666987566

福建五福吉祥招标代理有限公司
2026年10月21日

